ZUBEHOR
Breites Sortiment an
Flussigkeits- und Gaskuvetten
Kuvette mit einstellbarer
Schichtdicke (0,02 ... 10 mm)
Langweg-Gaskuvette (Weglange
bis zu 20m)
Zubehor fur Tabletten-
PrelStechnik
Sfach-Wechslerfur KBr-Tabletten
oderFolien(NEU!)
ATR-Einrichtung (mit KRS 5- oder
Ge-Kristallen)
IR-Reflexionseinrichtung
Gitter-Folien-Polarisatoren
(manuell)
Gitter-Folien-Polarisatoren mit
gesteuertem Folienwechsel
Mikrobeleuchtungseinrichtung
fur feste und flussige Proben
Temperierbarer IR-Probenhalter
100°C
elektronisch geregelte
Temperiereinrichtung 100°C
und Hochtemperatureinrichtung
250 °C
elektronisch geregelte
Tieftemperatureinrichtung
-190°C
Bestellhinweis:
Bei Bestellungen beachten Sie bitte
die ausfuhrliche Bestelliste zum
SPECORD M82.

DATEN SPECORD M82
Spektrometer:
Wellenzahlbereich:
Wellenzahlrichtigkeit:
Reproduzierbarkeit:
Photometrische Richtigkeit:
Photometrische Reproduzierbarkeit:
Streulicht:
Spektrale Spaltbreiten:
Integrationszeiten:
MeBpunktabstande:
AbszissenmelSbereiche:
OrdinatenmeBbereiche:
Abmessungen:
Spektrometer:
Probenraum:
Strahlenabstand:
Masse:
Leistungsaufnahme:
Lufttrockner LT 2:
NetzanschluB:

Zweistrahlspektrometer mit
Gittermonochromator (130,2 L/mm,
2. u. 1. Ordnung; 54,3 L/mm und
24,1 L/mm; NiCr-Strahler:
Bolometer mit Csl-Linse; AnschlulS
fur Lufttrockner; 14-Bit-AD-
Wandler)
4000 bis 200 cm-1
< 2,5 cm-1 bei 4000 cm-1,
< 1,0cm-1 bei 200 cm-1
< 0,05 cm-1 bei
aufeinanderfolgenden Messungen
< 0,2 %T
<0,1%T
< 0,5%Tim Bereich
4000...350cm-1
< 1 %T im Bereich 350 ... 200 cm-1
0,5;0,8;1;1,5;2;3;6cm-i
0,25; 0,5; 1; 3; 6; 9; 15; 30; 60 s
0,2 bis 100 cm1
4000 bis 200 cm-1;
0,1 bis 6000s;
0,1 bis 100 °C bzw. 273,26 bis
373,16 K;
0,1 bis 250 °C bzw. 273,26 bis
523,16 K;
-183,0 bis 10 °C bzw. 90,00 bis
284,00 K
0 bis 800 %T.
-0,3bis4ABS
BreitexTiefex Hohe
970 mm x 420 mm x 275 mm
200 mm x 270 mm x 190 mm
140 mm
62kg
max.250 VA
- Abmessungen: Breite 425 mm,
Tiefe 520 mm, Hohe 670 mm;
- Masse: 50 kg;
- Leistungsaufnahme: 650 VA
220 V; 50/60 Hz
(fur Netzspannungen 110V, 127V,
240 V uber Vorschalttransformator)