Prinzip:
	Zweistrahlspektralphotometer; stromstabilisierte D2E-Lampe, vorjustierte
Halogenlampe 6V 20 W; Ebert-Monochromator: f= 250mm, holografisches
Gitter mit 1400 L/mm, Blazewellenlänge 220 nm; Multialkali-Frontkatoden-SEV,
Typ M 11 FVC 520; Modulationsfrequenz 40 Hz, aktuelle Nullpunktmessung
pro Umschaltperiode, 12-Bit-AD-Wandlung, Datenverarbeitung mit Gleitkomma-
arithmetik: 24-Bit-Mantisse, 8-Bit-Exponent; CRT-Display, alphanumerisch,
grafisch (256 x 512 Bildpunkte), gerätespezifische Tastatur mit Softkey-Dialog,
2 Floppy-Laufwerke fur 51/4"-Disketten, Datenausgabe über alphanumerisch-
grafischen Drucker, AnschluB fur N2-Spülung, Vormonochromator im SPECORD
M 400: holografisches Gitter mit 1 400 L/mm, Blazewellenlänge 235 nm
	
Wellenlängenbereich:
	185 nm bis 900 nm
	
Wellenlängenrichtigkeit:
	< ± 0,3nm
	
Langzeitreproduzierbarkeit:
	< + 0,1 nm
	
Photometrische Richtigkeit:
	< ± 0,003 E bei E < 1 (gemessen mit Standardfiltern)
	
Reproduzierbarkeit:
	< ± 0,002 E bei E <1
	
Rauschpegel:
	< 0,0002 E (SSW = 2 nm,E = 0
A = 500 nm, IT = 5 s)
	
Integrationszeit fur Einzelmeßwerte:
	0,1 bis 100 s
	
Drift:
	< 0,00005 E/h nach Einlaufzeit
	
Streulicht:
(SPECORD M 42)
	< 0,05 % bei 220 nm (Nal) und
340 nm (NaNO2)
	
Streulicht:
(SPECORD M 400)
	< 0,001 % bei 220 nm (Nal) und
340 nm (NaNO2)
	
Abweichungen der Basislinie:
	< 0,0013 E (bzw. ± 0,2 % T) bei E = 0
	
Spektrale Spaltbreite:
	0,1 bis  5nm und HIGH-ENERGY-Spalt
	
Meßpunktabstand:
	0,05 bis 5 nm
	
Meßgeschwindigkeit:
	0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10nm /s

	
	
Datenanzeige:
Ausgabeform:
Abszissenbereich:
Ordinatenbereich:
	Text, Tabelle, Polygon, Kurve,
dreidimensionale Kurvenschar
185,0 bis 900,0 nm
    0,1 bis 9 999s
    0,1 bis 100,0 °C
  0,00 bis 800 %T
   -0,9 bis 4,0 E
 0,001 • 10 -6 bis 9,999-106 Konzen-
trationseinheiten