Analysenlinie bestehend aus:
SPEKOL11 mit Meßansatz
EAPW, ProbennehmerAPN 200
und Streifendrucker

TECHNISCHE DATEN SPEKOL11
Anwendung:
Messung von Transmission, Extinktion, Fluoreszenz, Trübung, Remission, Titration, Konzentration, Enzymaktivitaten, Faktorberechnung bei Anwendung von Standardproben
Monochromator:
Präzisions-Beugungsgitter 651 Furchen/mm
Wellenlängenbereich:
340 bis 850 nm
Teilungsintervall der Wellenlangentrommel:
I nm
Reproduzierbarkeit der Wellenlängeneinstellung:
±0,2nm
Spektrale Bandbreite:
11 nm
Streulicht bei 340 nm:
0,5 %
Strahlungsquelle:
Halogenlampe mit Justiersockel 6 V 20 W
Strahlungsempfänger:
Vakuumphotozelle blauempfindlich
340-620 nm
Vakuumphotozelle, rotempfindlich
620-850 nm

Mindestprobenvolumen (Meßansatz EKMi):
0,1 ml/cm Schichtdicke
max.Küvettenschicht-dicke (Meßansatz EK5):
5cm
Meßwertanzeige:
digital, vierstellig
Faktoreingabe:
digital, vierstellig 0,001 bis 9999
Extinktionsmeßbereich:
- 2 bis + 2
Konzentrationsanzeige:
0,000 bis 9999
Transmission (Fluoreszenz):
0,000 bis 9999
Photometrisches Rauschen:
± 0,001 E bei E = 0 und mittlerer Verstärkung
Photometrische Richtigkeit:
± 0,01 E bei E =1, gemessen mit NBS-
Graufilterstandard
Kinetikmeßzeiten:
1-2-3-4-5 min
Änderung des Verstärkungsgrades:
automatisch
Nullpunkteinstellung:
automatisch fur T = 0 und E = 0 nach Tastendruck

Ergänzungseinheiten:
• Stromversorgungseinheit für SEV und
HgE/3 - SEV-Spannung 250 bis 1000V
Lampengleichstrom 0,8 A stabilisiert mit Quecksilberhochdrucklampe HgE/3
• Photovervielfacher M 4 FC 250 mit Multialkalikatode (340 bis 800 nm)
• Kassette Drucksteuerung
• Thermostreifendrucker G-3407.501
Datenausgang (mit Kassette Drucksteuerung):
lEG-Bus, Druckeranschluß fur Streifendrucker
G-3407.501 vom Funkwerk Erfurt
Spannungen:
110,127,220,240 V umlötbar
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Leistungsautnahme SPEKOL 11:
90 VA
Leistungsaufnahme Stromversorgungs-
einheit für SEV und HgE/3:
130VA
Abmessungen SPEKOL11 mit Meßansatz:
340x460x350(BxTxH)
Masse SPEKOL 11:
18kg
Masse Stromversorgung fur SEV und HgE/3:
10,5kg

Carl Zeiss JENA GmbH